简易无接触温度测量与身份识别装置（F题）

2020216

摘    要

摘要：本装置采用STM32F407单片机作为主控模块，设计主要包括无接触红外测温模块电路，基于K210芯片的人体识别模块，TFT液晶显示屏模块和电源模块。这四部分构成简易无接触温度测量与身份识别装置。该装置将物体自身红外辐射的能量进行转变成电信号，经过温度补偿处理，最终由STM32单片机获取温度并实时显示。通过在K210芯片部署人脸识别和口罩检测深度学习模型，完成身份识别模块设计，实现辨别被测人身份和检测是否佩戴口罩功能。该系统操作简单，性能可靠，技术指标达到了设计要求，具有良好的检测和识别性能，从而实现防疫监测要求。

关键字： STM32 无接触红外测温 K210 人脸识别 口罩检测 深度学习

简易无接触温度测量与身份识别装置（F题）

【本科组】

1系统方案

采用STM32F407单片机作为主控模块，设计主要包括无线接触温度测量模块，基于K210芯片的身份识别模块，TFT液晶显示屏模块和电源模块，这四部分构成简易无接触温度测量与身份识别装置系统。

1.1无接触温度测量模块的论证与选择

方案一：LXF001是一款基于MEMS技术的红外热电堆传感器，具有高可靠、高灵敏度等特性，但价格昂贵。

方案二： MLX90614系列红外测温度模块，在出厂前该模块已进行校验及线

性化，具有非接触、体积小、精度高，成本低等优点。

本装置涉及到无接触测温，对于距离有要求，而且考虑到成本问题，综合考虑采用方案二。

1.2身份识别模块的论证与选择

方案一：选用OpenMV。OpenMV采用Cortex-M7处理器，外设接口及内存资源丰富，但相关图像识别和检测模型较少。

方案二：选用勘智AI处理芯片K210。勘智K210采用RISC-V处理器架构，数据处理能力强,功耗低，并支持深度学习框架。

本装置的需训练的数据样本较为庞大，勘智AI芯片K210算力强大，综合考虑采用方案二。

1.3控制系统模块的论证与选择

控制系统模块选择的方案有：

方案一：采用数字集成电路方案，选用集成芯片进行控制相关模块，但电路规模较大，难以搭建。

方案二：采用单片机控制方案，STM32系列微控制器，具有高性能、外设接口及内存资源丰富，数据处理能力优点。

比较上述两种方案，发现STM32单片机性能最符合要求，并且具有使用STM32单片机的经验，综合考虑采用方案二。

2系统理论分析

2.1无接触温度测量

MLX90614工作原理是红外热电堆传感器输出的温度信号，经过内部低噪声、低失调的运算放大器(OPA)放大后，经过A/D转换器(ADC)转换为17位数字信号，通过可编程FIR及IIR低通数字滤波器(即DSP)处理后输出,输出结果存储在其内部RAM存储单元中。MLX90614工作原理示意图如图2.1所示。

图2.1 MLX90614工作原理

2.2  人脸识别与口罩检测

2.2.1人脸识别流程

人脸识别技术原理简单来讲主要是三大步骤：一是建立一个包含大批量人脸图像的数据库，二是通过各种方式来获得当前要进行识别的目标人脸图像，三是将目标人脸图像与数据库中既有的人脸图像进行比对和筛选。

人脸识别流程图如图2.2所示。

图2.2人脸识别流程

2.2.2口罩检测流程

摄像头获取图像帧，经过图像去噪等预处理措施后，输入到事先训练好的人脸检测模型中进行推断，判断是否检测到人脸，未检测到人脸则继续读取下一帧。如果检测到人脸，截取人脸区域图像，输入到训练好的口罩分类模型中，判断截取图像是否佩戴口罩，佩戴则继续检测下一帧，如果未佩戴则发出报警。口罩检测流程如图2.3所示。

图2.3 口罩检测流程

3 硬件电路与程序设计

3.1 硬件电路设计

3.1.1 系统总体框图

图3.1 系统总体框架图

3.1.2 MLX90614测温电路

MLX90614红外测温模块采用双向数据线SDA和时钟信号线SCL。MLX90614红外测温电路及如图3.2所示。

图3.2  MLX90614测温电路

3.1.3 TFT液晶显示屏电路

TFT液晶显示屏采用ST7735系列显示屏，采用SPI串行总线。其原理图如图3.3所示。

图3.3  TFT液晶屏原理图

3.1.4 人脸识别电路

人脸识别电路采用K210核心开发板，包括摄像头接口，SD卡接口。其核心板原理图如图3.4所示。

图3.4  K210核心板原理图

3.2程序设计

3.2.1程序功能描述与设计思路

（1）系统总体工作流程

软件部分主要分为完成温度数据获取，人脸识别和口罩检测。温度数据通过补偿处理，人脸识别与口罩检测通过图像识别和物体检测算法处理。流程图如图3.5所示。

图3.5 系统总体流程

（2）人脸识别核心算法

人脸识别核心算法是人脸关键点定位。在人脸检测的基础上，根据输入的人脸图像，自动定位出面部关键特征点。输入为人脸外观图像，输出为人脸的特征点集合，关键点检测定位流程如图3.6所示。

图3.6 关键点检测定位

3.2.2软件流程图

图3.7软件流程图

4测试方案与测试结果

4.1测试方案

（1）测量温度项：测试对象为现场人员和装在容器中的液态水，并采用相应标准温度测量设备作为测量误差对比装置。选作品测量误差对应的测试点，测量起始距离在 1cm~4cm 之间任选，之后每一次增加1cm的距离，收集红外测量温度和实际温度记录数据，进行数据误差分析。

（2）身份识别项：现场被测人员和参赛人员识别。识别对象为参赛队 3 名队员，识别方法采用面部识别，识别结果显示在液晶显示屏上面。被测人是否符合防疫要求（如佩戴口罩）判别功能，并把识别结果显示在液晶显示屏上面。现场被测人员身份特征学习与身份识别功能，学习时间10 分钟之内。

4.2测试条件设备

（1）测量温度项：温度计，容器；

（2）测量距离项，刻度尺，激光灯；

（3）身份识别项：摄像头，K210开发板，口罩。

4.3测试结果及分析

（1）人体温度测量结果

| 测量距离(cm) | 测量温度(℃) | 实际温度(℃) | 温度误差(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1cm | 35.3 | 35.5 | 0.2 |
| 2cm | 34.8 | 35.5 | 0.7 |
| 3cm | 34.2 | 35.5 | 1.3 |
| 4cm | 34.1 | 35.4 | 1.3 |

被测人员身体实际温度与红外测温传感器获取温度的误差在2℃之内。

(2)容器水温测量结果

| 测量距离(cm) | 测量温度(℃) | 实际温度(℃) | 温度误差(℃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1cm | 36.2 | 36.5 | 0.3 |
| 2cm | 35.8 | 36.5 | 0.7 |
| 3cm | 35.3 | 36.5 | 1.2 |
| 4cm | 34.7 | 36.4 | 1.5 |

容器水温实际温度与红外测温传感器获取温度的误差在2℃之内。

(3)人脸识别结果

| 人脸识别次数 | 是否检测到人脸 | 是否识别人脸 | 识别置信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 否 | 78% |
| 2 | 是 | 否 | 57% |
| 3 | 是 | 是 | 82% |
| 4 | 是 | 是 | 84% |

人脸识别置信度在超过80%时，才可以认人脸识别成功。

(4) 口罩检测结果

| 口罩检测次数 | 是否检测到人脸 | 是否检测到口罩 | 置信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 否 | 66% |
| 2 | 是 | 是 | 80% |
| 3 | 是 | 是 | 85% |
| 4 | 是 | 是 | 84% |

口罩检测置信度在超过80%时，才可以认口罩检测成功。

5 总结

本次设计采用模块化思想，先后完成了无接触温度测量模块、身份识别模块的设计，成功完成简易无接触温度测量与身份识别装置制作，该装置较好地完成了题目的基本要求，实现了无接触式温度的准确测量，利用深度学习算法进行图像识别和目标物体检测，成功实现了人脸识别和口罩检测功能，满足防疫监测和识别要求。该系统的测试数据表明，设计方案合理可行，系统运行可靠。

附录1：电路原理图